ZKJS707异频全自动介质损耗测试仪

概   述

该仪器是发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器。仪器为一体化结构，内置介损测试电桥，可变频调压电源，升压变压器和SF6 高稳定度标准电容器。

仪器主要具有如下特点：

    - 多种测试模式

仪器能够分别使用内高压、外高压、内标准、外标准、正接法、反接法、自激法等多种方式测试；在外标准外高压情况下可以做高电压（大于10kV）介质损耗。

    - CVT测试一步到位

该仪器还可以测试全密封的CVT（电容式电压互感器）C1、C2的介损和电容量，实现了C1、C2的同时测试。该仪器还可以测试CVT变比和电压角差。

    - 不拆高压引线测量CVT

仪器可在不拆除CVT高压引线的情况下正确测量CVT的介质损耗值和电容值。

    - CVT反接屏蔽法测量C0

仪器可采用反接屏蔽法测量CVT上端C0的介质损耗值和电容值。

三   主要技术参数

| 1 | 使用条件 | -15℃∽40℃ |  |  | RH＜80% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 抗干扰原理 | 变频法 |  |  |  |
| 3 | 电 源 | AC 220V±10% |  |  | 允许发电机 |
| 4 | 高压输出 | 0.5KV∽10KV |  |  | 每隔0.1kV |
|  |  | 精 度 |  |  | 2% |
|  |  | 最大电流 |  |  | 200mA |
|  |  | 容 量 |  |  | 2000VA |
| 5 | 自激电源 | AC 0V∽50V/15A |  |  | 50HZ、60HZ单频 45HZ/55HZ 47.5HZ/52.5HZ 55HZ/65HZ 57.5HZ/62.5HZ 自动双变频 |
| 6 | 分 辨 率 | tgδ: 0.001% |  |  | Cx: 0.001pF |
| 7 | 精 度 | △tgδ:±(读数*1.0%+0.040%) |  |  |  |
|  |  | △C x :±(读数*1.0%+1.00PF) |  |  |  |
| 8 | 测量范围 | tgδ | 无限制 |  |  |
|  |  | C x | 15pF ＜ Cx ＜ 300nF |  |  |
|  |  |  | 10KV | Cx ＜ 60 nF |  |
|  |  |  | 5KV | Cx ＜ 150 nF |  |
|  |  |  | 1KV | Cx ＜ 300 nF |  |
|  |  | CVT测试 |  | Cx ＜ 300 nF |  |
| 9 | CVT变比范围 | 10∽10000 |  |  |  |
|  | CVT变比精度 | 0.1% |  |  |  |
|  | CVT变比分辨率 | 0.01 |  |  |  |
| 10 | 外型尺寸（主机）(mm) | 350（L）×270（W）×270（H） |  |  |  |
|  | 外型尺寸(附件箱)(mm) | 350（L）×270（W）×160（H） |  |  |  |
| 11 | 存储器大小 | 200 组 支持U盘数据存储 |  |  |  |
| 12 | 重量（主机） | 22.75Kg |  |  |  |
|  | 重量（附件箱） | 5.25Kg |  |  |  |